团体标准

T/CSMT

T/CSMT ××××—2019

眼镜验光配镜行业服务质量规范

Lenses optometry and filling prescriptions industry service quality standards

（征求意见稿）

2019-××-××发布

2019-××-××实施

中国计量测试学会  发布

目    次

前    言	II

引    言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 商务部分要求	3

4.1 资质要求	3

4.2 验光、配制、检测设备管理制度	3

4.3 质量管理制度	3

4.4 安全生产管理制度	4

4.5 采购制度	4

4.6 产品标志	4

5 技术部分要求	4

5.1 验光基本要求	4

5.2 验光基本流程	5

5.3 验光处方	5

5.4 配镜基本要求	6

5.5 配镜加工单	6

5.6 配镜加工基本流程	6

5.7 眼镜检测	6

6 售后服务要求	7

6.1 基本规定	7

6.2 眼镜质量包用期规定	7

7 团体标准标志的使用要求	8

8 比对要求	8

8.1 基本规定	8

8.2 主导实验室的职责	8

8.3 参加单位在比对中应承担的职责	8

8.4 实施方案包括的内容	9

8.5 比对结果的评价方法	9

- 前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国计量测试学会提出并归口。

本标准起草单位：中国计量测试学会、中国质量检验协会眼镜质量检验与视光学专业委员会……

本标准主要起草人：叶军安……

- 引    言

眼镜验光配镜服务者的服务质量水平及其行为，是决定眼镜验配质量的重要因素，对眼镜佩戴人的视力健康起到至关重要的作用。为此，国家教育部会同国家卫健委等八部门制定了《综合防控儿童青少年近视实施方案》指出：“严格监管验光配镜行业，不断加强眼视光产品监管和计量监管、整顿配镜行业秩序”及国家市场监管总局关于“规范验光、配镜、使用等全链条计量活动、规范眼镜片市场，加强标准制修订工作、针对眼镜行业特点，建立与眼镜相关的认证制度，通过第三方认证，规范和统一配镜活动，完善眼镜售后服务体系，保障眼镜最终使用效果”。

眼镜验配服务提供者可依据本文件，采用第三方认证的方法，进行自愿性服务质量评价认证。

眼镜验光配镜行业服务质量规范

  - 范围

本标准规定了眼镜验光配镜行业服务质量规范的术语和定义、商务部分要求、技术部分要求、售后服务要求、团体标准标志的使用要求和比对要求。

本标准适用于对全国眼镜验光、配镜和零售经营性业务等眼镜验配服务提供者规范其服务活动，以及组织的相关方（如行业协会）对其符合性的确认。

本标准也适用于第三方对眼镜验配服务提供者作为对其服务符合性的认证依据。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

《眼镜验光员及眼镜定配工》（人社部发〔2017〕68号文件）

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 屈光不正  ametropia

眼调节静止时，平行光线经眼屈光系统屈折后，不能在视网膜上形成焦点或不能形成焦点，包括近视、远视、散光。

- 裸眼视力  uncased hole vision

裸眼视力的多少是由眼睛的晶状体的屈光程度，透明度和眼轴长度决定的，是你的实际视力。

- 矫正视力  corrected visual acuity

矫正视力相对于裸眼视力而言，一般多针对屈光不正的人。而矫正视力就是用眼镜来矫正屈光不正，之后得出的视力。

- 散光  satigmatism

眼睛的一种屈光不正常表现，与角膜的弧度有关。平行光线进入眼内后，由于眼球在不同子午线上屈光力不等，不能聚集于一点(焦点)，也就不能形成清晰的物像，这种情况称为散光。按表现形式，可将散光分为规则散光和不规则散光，前者可以用镜片矫正，后者无法用镜片矫正。

- 斜视  squint

两眼不能同时注视目标，属眼外肌疾病，可分为共同性斜视和麻痹性斜视两大类。共同性斜视以眼球无运动障碍、第一眼位和第二眼位斜视度相等为主要临床特征；麻痹性斜视则有眼球运动受限，复视，可为先天性，也可因外伤、或全身性疾病导致。

- 验光  refraction

使用验光仪器及辅助设备对眼睛的屈光状态进行检查、定性定量检测分析屈光状态并出具验光处方的行为。

- 主观验光  subjective refraction

在与被检者沟通交流的情况下，应用主观式验光仪或试镜架和试镜片进行验光的方法。

- 客观验光  objective refraction

在未与被检者进行问答式交流的情况下，利用验光设备（如客观式验光仪或检影镜）对被测眼的屈光状态进行定性定量分析的检测方法。

- 睫状肌麻痹验光  cycloplegic refraction

使用睫状肌麻痹药物以控制眼调节功能对屈光检查的影响，对被测眼的屈光状态进行定性定量分析的检测方法。

- 检影验光  retinoscopy refraction

利用视网膜检影镜观察视网膜反射光的特点，用已知的光学透镜将被测眼视网膜的共轭焦点调整到特定位置，对被测眼的屈光状态进行定性定量分析的检测方法。

- 优势眼  dominant eye

双眼同时注视目标时，双眼的视觉贡献实际并不均衡，其中起主导作用的眼称为优势眼。

- 计量器具  Measuring instruments

能用以直接或间接测出被测对象量值的装置、仪器仪表、量具和用于统一量值的标准物质，包括计量基准、计量标准、工作计量器具。

- 定配眼镜  prescription assembled spectacles

根据验光处方或特定要求定制的框架眼镜。

- 定配眼镜（加工制作、装配）  fitting eyeglasses

根据验光处方或特定要求定制的框架眼镜。

- 校配  calibration fitting

眼镜加工定配完成后，按照配戴者的面部条件，通过调整使所配眼镜配戴清晰、舒适和美观。

- 比对  comparison

按照预先规定的条件，眼镜验配单位与主导实验室之间进行数据比对，并对结果进行判定（考核眼镜验配单位的检测能力）。

- 主导实验室  Leading laboratory

制定比对方案、提供比对样品、给出样品标准值（参考值）、编写比对报告。

  - 商务部分要求

    - 资质要求

      - 公司资质

应具有合法的各类资质(营业执照、税务登记证及其他法律规定要求的资质证明)。

      - 人员资质

        - 营销、技术人员应具备符合工作岗位要求的专业技能，按照国家有关规定持证上岗，并应符合《眼镜验光员及眼镜定配工》（人社部发〔2017〕68号文件）的规定。

        - 从事验光的眼镜门店，应配备持有专业培训证书的验光师不少于一名。每个独立经营门店应配备不少于一名持有验光职业资格证书的人员。

        - 从事定配加工的眼镜门店，应配备不少于一名持有定配加工技师职业资格证书的人员。

        - 接受配镜业务，但自己不加工的眼镜门店，应配备不少于一名持有质检职业资格证书或进行过相关培训且考核合格的人员。

    - 验光、配制、检测设备管理制度

      - 验光、配制、检测设备的型号、编号、精度、生产厂家、检定∕校准单位等均应清楚地记录，并存入设备档案中。

      - 属于计量器具的设备，应按时进行检定/校准，且证书存档及使用环境的记录。

      - 验光、配制、检测设备在搬运后、应检查其状况是否正常，并做好记录并存档。

      - 在日常工作中，出现仪器设备异常时，使用者应立刻停止使用，及时向主管汇报。对于使用人员无法排除的故障，请专业人员进行检修，并做好记录。若属于计量器具，检修后需重新校准，才能使用。

    - 质量管理制度

      - 验光员应严格遵循《验光基本流程》（5.2条），确保验光准确，认真填写验光单。

      - 加工员应严格遵循《配镜加工基本流程》（5.6条），确保所配制的眼镜与验光单相符合，并满足国家相关标准的规定，做好记录。

      - 检测员应严格执行相关眼镜标准，并按标准条款进行检验，发现质量问题，立即查找问题原因，确保眼镜合格，做好记录。

      - 前台业务员应热情接待每位顾客，细心听取顾客的要求、意见、和抱怨，发现质量问题应积极采取有效的办法以取得顾客的认可，在取得顾客充分谅解的前提下，达到顾客满意。记录好顾客的需求和意见。

    - 安全生产管理制度

验光室、加工室应有明显的禁烟标志，并设有灭火器等消防措施。设备维修和保养应由专人负责，电源插座应符合相关安全要求。

    - 采购制度

      - 进货应有完整的手续(发票等),可追踪，进货要有详情记录；

      - 供货商应有生产商或代理商品牌授权证明；具有质量合格证明或合法有效的抽样检验报告。

      - 每次进货后，抽取部分产品应按照相关国家标准进行验收检验或委托有资质部门进行检验，保证所售产品符合标准要求。

    - 产品标志

      - 采购的产品应标明产品名称、生产厂厂名、厂址、产品执行标准及产品质量检验合格证明、出厂日期或出厂批号；

      - 镜片的包装上或附带文件中，至少应标下列参数：

a) 对所有镜片：

1）顶焦度值，D；

2）镜片标称尺寸，mm；

3）设计基准点位置，如未注明,则视该点位于镜片的几何中心；

4）色泽(若非无色)；

5）镀层的种类；

6）材料的贸易名或折射率,以及生产厂或供片商的名称；

7）若对配戴位置已做校正,标明光学中心和;和棱镜度的校正值;

8）功能性眼镜应标明技术参数。

b) 多焦点镜片：

1）附加顶焦度值或对配戴位置的校正值(适用时)，D；

2）子镜片的尺寸，mm；

3）右眼或左眼(适用时)；

4）子镜片的棱镜度(适用时),∆；

5）设计款式或贸易名。

      - 镜架上应标下列参数：

a）镜片尺寸（方框符号）；

b）两镜片间距离（鼻梁宽度符号）；

c）镜腿长度（及符号）；

d）制造厂商标。

  - 技术部分要求

    - 验光基本要求

      - 从事验光的眼镜验配门店，设有独立的验光区，远视力检测应满足视距不少于5 m,也可采用加装反光镜或魔术箱等（应符合国家相关标准的视力表器具），综合验光和检影验光应在半暗室进行。

      - 验光设备至少应包括：

- 综合验光仪；

- 验光镜片箱（不允许使小或简易验光镜片箱），验光镜片箱配置应包括：

1）球镜片（凸镜片（+）、凹镜片（-）二种；

2）柱镜片：凸圆主镜片（+）、凹圆柱镜片（-）；

3）棱镜片：镜片切面呈木形楔，光线透过后向基底面曲折；

4）黑片、磨砂片、针孔片、裂隙片；

5）无色片、有色片、；

6）十子片；

7）交叉圆柱镜片；

8）马氏杆片（又称柳条片）。

- 电脑验光仪（或检影镜）；

- 瞳距仪或瞳距尺；

- 试镜架；

- 远用视力表、近用视力表：

- 阅读灯。

注：属于计量器具的需经有相应资质的机构检定或校准。

      - 角膜接触镜验配的基本要求如下：

- 应取得国家相应的许可资质；

- 配镜区应有水源、消毒液、烘干设备等；

- 验光设备同5.1.2条及裂隙灯、显微镜、角膜曲率仪等；

    - 验光基本流程

      - 询问视力状况和戴镜史。

      - 裸眼远、近视力检查或原戴眼镜的矫正视力检查。

      - 原戴眼镜的屈光参数和光心距的检测。

      - 瞳距测量。

      - 电脑验光或检影验光。

      - 综合验光。

      - 睫状肌麻痹验光（儿童初次验光）。

      - 老视验光要确定远用屈光度和近附加光度（适用时）。

      - 插片试镜。

      - 确定验光光度。

    - 验光处方

      - 姓名、性别、年龄。

      - 眼别（右眼、左眼）。

      - 球镜、柱镜、轴位。

      - 棱镜度和基底取向（适用时）。

      - 远用瞳距、近用瞳距、单眼瞳距（适用时）。

      - 适用时，可加瞳高、附加光度。

      - 验光日期、验光人员。

      - 其他特殊要求。

    - 配镜基本要求

      - 独立的加工场所。

      - 磨边机。

      - 定中心仪。

      - 镜片倒边机。

      - 模板机。

      - 整形工具。

      - 烘热器。

      - 抛光机。

      - 钻孔机和开槽机。

    - 配镜加工单

      - 配镜加工单应采用一式三份的形式（顾客、流转、存档）。

      - 加工单应有编号（可追溯）。

      - 加工单参数与验光处方参数一致。

      - 功能眼镜应提供功能参数。

      - 眼镜架：品牌、型号、色号、规格、材质类别。

      - 眼镜片：品牌、折射率、颜色、设计类别、材质类别。

      - 配制日期、配制人员签名。

    - 配镜加工基本流程

      - 出库时，检查镜片、架外观质量及规格和品牌与加工单是否一致。

      - 镜片光度初检，确定镜片的眼别（左眼、右眼）及光学中心。

      - 确定镜架规格、根据镜架尺寸及瞳距确定移心量。

      - 确定加工基准线。

      - 磨边和倒边。

      - 打孔、开槽、抛光。

      - 装配完毕后整形、清洗、复核。

    - 眼镜检测

      - 检测条件

        - 检测环境温度为23 ℃ ± 5 ℃，湿度不大于85％RH。

        - 检验区域光照度不低于200 Ix,光通量不低于400 lm（宜选用15 w荧光灯或带有灯罩的40 w 无色白炽灯）。

      - 检测设备

        - 焦度计：最小分度值0.01D（宜带自动打印功能）。

        - 眼镜透射比测量仪（或通用透射比测量仪加装专用附件）要求如下：

a）技术指标要求：

1） 透射比示值误差的绝对值：≤2%；

2） 透射比重复性：≤1%。

b）仪器类型（扫描型仪器）：

1) 在紫外-可见光谱范围，全波段连续扫描，根据需要，可随意设置某一波段扫描；

2) 在紫外-可见光谱范围，分波段扫描（出厂已设定好波段）。

      - 检测项目

        - 基本项目如下：

a）镜片的顶焦度；

b）柱镜轴位；

c）光学中心水平；

d）光学中心垂直互差；

e）棱镜度、棱镜基底取向；

f）镜片表面、镜架外观、色泽及装配质量；

g）附加顶焦度。

        - 功能性眼镜增加：防紫外、防蓝光等。

      - 检测结果处理

        - 检测结果的判定依据相应的国家标准，如有一项不合格，则该副眼镜为不合格，应返工、返修或重新加工。

        - 提供给消费者的检验单应与国家标准的相应要求进行对照，应包括（但不限于）以下项目：

a）镜片的顶焦度；

b）柱镜轴位；

c）光学中心水平；

d）光学中心垂直互差；

e）棱镜度、棱镜基底取向；

f）防紫外、防蓝光等参数(适用于功能性眼镜，按眼镜功能定)。

  - 售后服务要求

    - 基本规定

      - 应设置企业售后服务电话，指定部门或人员处理售后服务事宜（接待投诉、客户咨询、问题说明），明确解决时间。

      - 应明示企业售后服务公约或眼镜行业《眼镜质量包用期规定》，按表1执行。

      - 对投诉处理情况应进行必要的跟踪回访，了解投诉处理的落实情况及顾客的满意度。

      - 消费者信息应进行登记存档或电脑存储,便于售后服务信息跟踪;

      - 每次售后服务要对：受理内容、检查结果和处理意见做好记录并存档。

    - 眼镜质量包用期规定

      - 售出定配眼镜、装成眼镜、镜架、镜片在规定包用期内一律实行“三包”：

a) 包用：在包用期内，应免费修复、校配和整理；

b) 包修：在包用期内，如发现质量问题，应免费修复或重配；

c) 包换：在包用期内，如发现质量问题，不能修复的可以调换。

      - 因顾客自身原因造成损坏的，不属包用范围，商店收取维修材料的工本费及手续费。

      - 在原配镜商店验光、配镜如有不适，在两个月内负责复验；如光度有误，负责换片，逾期协商处理，外来处方及处方外配除外。

      - 角膜接触镜因验配原因引起不适，在7天内负责复查并调换镜片；人为使用原因造成镜片损坏的、外来处方及处方外配者除外。

      - 眼镜质量包用期规定按表1执行。

- 眼镜质量包用期规定

| 商品类别/包月规定 | 质保期 | 质量包用内容 |
| --- | --- | --- |
| 眼镜片 | 14天 | 损裂 |
| 减反射膜镜片 | 12个月 | 脱膜 |
| 金属眼镜架 400元以内 | 3个月 | 螺丝滑牙、脱焊、镀层质量 |
| 金属眼镜架 401元～800元 | 6个月 | 螺丝滑牙、脱焊、镀层质量 |
| 金属眼镜架 801元以上 | 12个月 | 螺丝滑牙、脱焊、镀层质量 |
| 非金属眼镜架 | 3个月 | 断裂 |
| 注1：“损裂”指由于镜片尖边角度不合理，加工装配镜片过紧造成碎裂；镜片中心厚度或边缘厚度太薄、装配应力 过大造成崩边； 注2：“脱膜”指膜层处理不当或因附着力欠佳而造成膜层分离或局部分离； 注3：“龟裂”是由于受温过高自然引起，不属包用范围； 注4：价格以发票开具的金额为准。 |  |  |

  - 团体标准标志的使用要求

    - 团体标准标志由中国计量测试学会等共同发起，企业以自愿参加或自我声明备案的方式实施。采用团体标准的企业可使用团体标准标志，并遵守标准要求。

    - 团体标准标志使用单位应建立相应的管理制度，并建立标志使用台帐，做好相关记录。

    - 团体标准标志可贴在配镜发票或相关票据上，并可通过二维码查询相关信息。

  - 比对要求

    - 基本规定

凡公开申明执行此团体标准的企业，应参加不定期的比对实验,以保证服务质量的可靠性及持续性。

    - 主导实验室的职责

      - 起草比对实施方案经与参比眼镜验配单位协商后确定。

      - 提供比对样品。

      - 前期实验。

      - 确定样品传递方式。

      - 传递样品的稳定性实验和运输特性实验。

      - 控制比对过程，确保比对按比对方案实施。

      - 汇总比对数据和编写比对报告。

      - 建立并保存比对档案及相关记录。

    - 参加单位在比对中应承担的职责

      - 当眼镜验配单位收到比对组织者发布的比对时，眼镜验配单位应书面答复。

      - 按时完成比对实验，并上报测量结果。

      - 对比对报告有发表意见的权利。

      - 遵守保密规定。

    - 实施方案包括的内容

      - 参加比对单位信息。

      - 比对标准或样品的描述。

      - 比对时间、传递路线。

      - 比对标准或样品的运输。

      - 比对标准或样品的交接方法。

      - 传递中意外情况处理方法。

      - 比对记录、报告的格式、内容。

      - 关于保密的规定。

    - 比对结果的评价方法

      - 计算方法

采用En值的方法,按式（1）计算：

…………………………………………  (1)

式中：

X —— 某一眼镜经销商测量值；

X0 —— 参考（标准）测量值；

U —— 某一眼镜经销商测量扩展不确定度；

U0 —— 参考（标准）测量扩展不确定度。

      - 比对结果的评价原则

对于量值比对，En是被国际认同的一个重要评价参数，就是：

- 若En的绝对值小于等于1（│En│≤1），满意、通过；

- 若En的绝对值大于1（│En│ >1），不满意，不通过。

注：不确定度可由主导实验室协助评定。